2023年鞍山市配装眼镜产品质量监督抽查

实施细则

1 适用范围

本实施细则适用于鞍山市配装眼镜（单光）产品质量监督抽查，渐变焦及多焦点眼镜的监督抽查工作不适用本实施细则。本实施细则内容包括产品分类、术语和定义、生产企业规模划分、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理及附则。

2 产品种类、术语和定义

2.1 产品分类及代码见表1。

表1  产品分类及代码

| 产品分类 | 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分类代码 | 2 | 208 | 208.1 |
| 分类名称 | 日用消费品 | 眼镜 | 定配眼镜 |

2.2产品种类

2.2.1按镜片材料可分为玻璃镜片配装眼镜、树脂镜片配装眼镜和其它（如水晶等）镜片配装眼镜；

2.2.2按镜架材料可分为金属架配装眼镜和塑料架配装眼镜；

2.2.3 按架型可分为全框架配装眼镜、半框架配装眼镜和无框架配装眼镜。

2.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

配装眼镜：按照处方单要求现场验配的配装眼镜。

3 生产企业规模划分

根据国家统计局印发的相关管理办法，确定企业规模。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

GB 10810.1-2005 眼镜镜片 第1部分:单光和多焦点镜片

GB/T 14214-2019 眼镜架 通用要求和试验方法

QB/T 2506-2017 眼镜镜片 光学树脂眼镜片

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

5 抽样

5.1 抽样型号或规格

配装眼镜包含所有按处方定制的各类眼镜架以及使用玻璃或树脂镜片的成品，优先抽取带有柱镜顶焦度的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

配装眼镜抽样方法：由组织监督抽查的部门和承检机构提供配装参数列表，企业随机抽取配装参数列表中的序号，并按该序号所规定的配装参数现场制作配装眼镜，制作完成后，提取样品。

抽样基数：不少于一副。

抽样数量：一副。

5.3 样品处置

5.3.1 为确保样品的完好有效，每一副配装眼镜应附有包含加工制作参数的单据等，并有独立完整的包装。在运输和寄送过程中应适当防护，防止样品变形或破损。

5.3.2 应当对检验样品进行签封。如样品标签上标明特殊储存要求，样品按要求进行处置。

5.4 抽样单

应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。

5.5 样品获取方式

监督抽查所需的样品要在受检企业以购买方式获取。

5.6抽样注意事项

抽样时，抽样人员应当认真核实营业执照等被抽查企业的相关信息，确认企业不存在不得抽样的情形。遇有下列情况之一且能提供有效证明的，不得抽样：

（1）被抽查企业无监督抽查通知书或者相关文件复印件所列产品的；

（2）有充分证据证明拟抽查的产品是不用于销售的；

（3）产品不涉及强制性标准要求，仅按双方约定的技术要求加工生产，且未执行任何标准的；

（4）有充分证据证明拟抽查的产品为企业用于出口，并且出口合同对产品质量另有规定的；

（5）产品或者标签、包装、说明书标有“试制”、“处理”或者“样品”等字样的；

（6）企业提供上级市场监管部门6个月内该种产品的监督抽查抽样单或者合格检验报告的。

6 检验要求

6.1检验项目

检验项目见下表2。

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶焦度偏差(D) | GB 13511.1 5.2款 | GB 10810.1 6.1款 |
| 2 | 柱镜轴位方向偏差( ° ) | GB 13511.1 5.6.4款 | GB 13511.1 6.3款 |
| 3 | 光学中心水平距离偏差(mm) | GB 13511.1 5.6.1款 | GB 13511.1 6.4款 |
| 4 | 水平光学中心与眼瞳单侧偏差(mm) | GB 13511.1 5.6.2款 | GB 13511.1 6.4款 |
| 5 | 光学中心垂直互差(mm) | GB 13511.1 5.6.3款 | GB 13511.1 6.4款 |
| 6 | 装配质量 | GB 13511.1 5.8款 | GB 13511.1 5.8款 |
| 7 | 镜片材料和表面质量 | GB 13511.1 5.2款 | GB 10810.1 6.6款 |
| 8 | 镜架外观质量 | GB 13511.1 5.4款 | GB/T 14214 4.3款 |
| 备 注 | - 标志项目包括配装眼镜的顶焦度、轴位、瞳距等涉及处方、标准中要求有标称值的参数。 - 当处方中包含本表中未列的参数，这些参数也应符合GB13511.1要求。 |  |  |

6.2 检验应注意的问题

6.2.1若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定；若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本细则中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

6.2.2检验机构在接收样品时，必须认真检查样品的封样单有无破损、样品是否完好，样品与抽样单的记录是否相符，做好相应记录。

6.2.3当检验项目需要拆卸镜片时，应先完成其他性能的检测。

7 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

8异议处理

对被判定为不合格企业进行异议处理时，按以下方式进行：

8.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

8.2对需要复检并具备检验条件的，处理企业异议的市场监督管理部门或者指定检验机构应当按原监督抽查细则对留存的样品或抽取的备用样品组织复检，复检项目如有仲裁法需用仲裁法进行复检，并出具检验报告。复检结论为最终结论。